嘉兴海关综合技术服务中心2025年实验室仪器设备更新项目（四）（重新招标）

招标文件

项目编号：大地-DDZX-JX（2025）第139号

| 采购人： | 嘉兴海关综合技术服务中心 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 大地工程咨询有限公司 |

二〇二五年十月

目录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

投标人须知前附表	7

一、总则	12

二、采购文件	13

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的递交	18

五、开标与评标	20

六、确定中标人及授予合同	22

第三章  采购合同	26

第四章  采购需求	33

第五章  评标办法	63

一、总则	63

二、评标组织	63

三、评标纪律	63

四、评标程序	64

五、评标细则及标准	65

第六章  投标文件格式	74

# 第一章  招标公告

项目概况

嘉兴海关综合技术服务中心2025年实验室仪器设备更新项目（四）（重新招标）的潜在供应商应在大地工程咨询有限公司（嘉兴市秀洲区洪波路1200号万豪广场12楼1204室）获取采购文件，并于2025年11月17日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：大地-DDZX-JX（2025）第139号

2.项目名称：嘉兴海关综合技术服务中心2025年实验室仪器设备更新项目（四）（重新招标）

3.预算金额：30.0000万元（人民币）

4.最高限价：30.0000万元（人民币）

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 分项预算价（万元） | 合计预算价（万元） | 简要技术描述或基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉兴海关综合技术服务中心2025年实验室仪器设备更新项目（四）（重新招标） | 化学发光仪 | 1 | 台套 | 30 | 30 | 详见采购需求及采购文件 |

7.合同履行期限：正式签订合同后45个日历天内完成交货

8.本项目( 不接受 )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）

三、获取招标文件

时间：2025年10月24日至2025年11月17日，每天上午 8:30至 11:30，下午 13:30至 17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：大地工程咨询有限公司（嘉兴市秀洲区洪波路1200号万豪广场12楼1204室）

方式：现场报名/或邮件报名

售价：0元

获取文件时应提交企业法定代表人授权委托书或单位介绍信（留存）、营业执照复印件、单位联系方式、所投项目等复印件加盖公章。采用邮件报名的可将上述报名资料扫描件发送至376790573@qq.com邮箱。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年11月17日14点00分（北京时间）

开标时间：2025年11月17日14点00分（北京时间）

地点：大地工程咨询有限公司开标室（嘉兴市秀洲区洪波路1200号万豪广场12楼1204室），招标代理机构提前30分钟开始接收投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第7个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2.投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.未经报名登记并获取采购文件的供应商参与本项目投标，将被拒绝。

4.本项目招标活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、落实平等对待内外资企业等政府采购政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：嘉兴海关综合技术服务中心

联系人：叶先生

联系电话：0573-83611046

质疑联系人：王先生

监督投诉电话：0573-83611110

地址：浙江省嘉兴市秀洲区昌盛中路516号

2.采购代理机构信息

名    称：大地工程咨询有限公司

联系人：杨丽莉

联系电话：0573-82133572、15068182356

传真：0573-82133572

地址：嘉兴市秀洲区洪波路1200号万豪广场12楼1204室

质疑联系人：李斌； 电话：0573-82133572

# 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 嘉兴海关综合技术服务中心2025年实验室仪器设备更新项目（四）（重新招标） |
| 2 | 项目地点 | 浙江嘉兴 |
| 3 | 项目编号 | 大地-DDZX-JX（2025）第139号 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 招标内容 | 嘉兴海关综合技术服务中心2025年实验室仪器设备更新项目（四）（重新招标）,详见采购文件采购需求。 |
| 6 | 交货期 | 详见招标公告 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | ▲采购预算 | 本项目预算：30.0000万元；单个设备投标报价超过预算价的作无效标处理。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由评标委员会根据采购文件的规定对供应商进行的资格审查，资格后审不合格的供应商，由评标委员会对其投标作无效标处理。 |
| 10 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘。投标人如有需要，经采购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。 |
| 11 | 投标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰，必须在2025年 10 月 31 日17时之前、将要求答疑的问题盖章扫描后发送至376790573@qq.com并致电招标代理机构确认电话：0573-82133572。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 12 | 采购文件的澄清与修改 | 在投标截止时间15日历天前，采购人有权澄清和修改采购文件，并以书面形式通知所有已购买采购文件的供应商。修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。 |
| 13 | 投标文件份数 | 纸质文件包括正本一份、副本四份，电子文档U盘或光盘一份。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 投标文件递交地址及截止时间 | 地址：大地工程咨询有限公司（嘉兴市秀洲区洪波路1200号万豪广场12楼1204室）。 时间：见招标公告。 |
| 16 | 开标时间及地点 | 开标顺序：按照投标文件送达的先后顺序进行开标。 开标程序：本项目分两阶段开标，具体如下： 第一阶段：资格及商务技术文件开标； 时间：见招标公告 开标地点：大地工程咨询有限公司（嘉兴市秀洲区洪波路1200号万豪广场12楼1204室）。 第二阶段：报价文件开标； 时间：资格及商务技术文件评审结束后； 地点：同第一阶段开标地点。 注：第一阶段评审过程中作无效标处理的，报价文件直接退还供应商。 |
| 17 | 投标有效期 | 投标截止日后90日历天内有效，不足该有效期的，其投标视为无效标 |
| 18 | 履约保证金 | 详见合同 |
| 19 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 20 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 21 | 特别说明 | 1、投标人应无条件的、认真仔细的、不厌其烦的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标及补充文件的规定和要求编制投标文件。 2、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在招标答疑截止时间前同时向招标人、招标代理机构反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 3、该招标项目评标结果公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向招标人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法（提供来源经核实为合法的除外）索取的依据。 |
| 22 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理费以项目中标价为收费基数，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的70%收取,不足5000元按5000元计，由中标供应商在领取中标通知书后5个工作日内一次性支付给采购代理机构。 大地工程咨询有限公司中标服务费收取账号 户名：大地工程咨询有限公司嘉兴分公司 开户银行：浙江禾城农村商业银行股份有限公司南湖支行 账号：201000264569242 |
| 23 | 公告发布媒体 | 中国政府采购网、浙江政府采购网、中华人民共和国杭州海关网站 |
| 24 | 其他 | 是否允许采购进口产品：否。 本项目不适用节能、环保产品条款。 项目属性与核心产品：货物类，核心产品：化学发光仪 |
| 25 | 支持中小企业 | 一、说明 1、企业类型 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 符合上述条件的中小企业参加货物采购活动中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，可享受相关中小企业扶持政策。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 响应文件中须出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.价格扣除有关政策 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 二、针对本项目的相关规定 1.本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10 % 的扣除。 2.本项目采购标的对应的中小企业计划分标准所属行业为： 工业 。本项目为货物采购。 |
| 26 | 其他 | 本项目投标文件递交允许邮寄，邮寄地址：嘉兴市秀洲区洪波路1200号万豪广场12楼1204室。杨丽莉，15068182356，（建议顺丰，寄出后把邮寄单号和单位名称发到376790573@qq.com的邮箱方便确认），须在投标截止时间前邮寄到位（若因邮寄时间不准确导致投标截止时间前无法送达的、邮寄导致密封性受损的责任由供应商自行承担） |
| 27 | 分包与转包 | 不允许 |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规组织和实施，并由政府采购管理部门指导和监督。

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

2．定义

2.1 “采购人”系指嘉兴海关综合技术服务中心。

2.2 “采购代理机构”系指大地工程咨询有限公司。

2.3 “供应商”系指响应本次招标，参加本次投标的非联合体供应商。

2.4 “货物”系指供应商按采购文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.5 “服务”系指采购文件或合同规定供应商须承担的设计、制作、供货、安装、售后服务以及其他类似的义务。

3．合格的投标人及合格的投标货物和服务

3.1合格的投标人，详见采购公告第二条规定的投标人必须具备的资格条件并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标人的限制

3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2.4为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

4．相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标拟派项目实施人员必须为本法人员工。

4.4投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

- 二、采购文件

5．采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购人、采购代理机构和供应商无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是中标后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6．采购文件的澄清

6.1 供应商在收到采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题发电子邮件至376790573@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。

6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑文件与补充文件一起以书面形式告知所有购买采购文件的供应商。

7．采购文件的修改

7.1 在投标截止期前15日历天，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复供应商的澄清要求，采购人可能会以补充文件的形式修改或完善采购文件。

7.2 采购文件的修改将以书面形式，通知所有获取采购文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应在24小时内向采购代理机构回函确认。

7.3 在补充文件发布后，如果供应商认为制作投标文件的时间不充分的，必须在收到补充文件24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同供应商有充足时间编制投标文件。

7.4 为使供应商编写投标文件时有充分的时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人有权推迟投标截至时间和开标日期，并将此变更书面通知所有购买同一采购文件的供应商。

7.5 采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

7.7 在采购文件获取截止后，经采购人同意获取采购文件的供应商不得对采购文件及其补充文件提出答疑或质疑。

- 三、投标文件的编制

供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果供应商没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由供应商承担。

8．投标文件的语言及计量单位

8.1 投标文件及供应商与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

9．投标文件构成

供应商向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，其中报价文件需要单独装订成一册。（投标人不按照此要求装订文件的将被做无效标处理）

9.1资格文件

如下为资格证明材料所需内容：

（1）提供具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录（详见格式）的承诺书。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（3）特定资格条件：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站截图）。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

（4）本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品），请提供承诺所投产品均为国产设备的承诺函（格式自拟）

9.2 商务技术文件

9.2.1商务文件

包括但不限于以下内容：

（1）评分索引表；

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）

（3）廉政承诺书；

（4）投标人拥有的其它资质、荣誉证书（供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）；食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

（5）投标人曾承担过的类似项目业绩情况（如有，须附清晰可辨的合同复印件。涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，提供纳入《省推广应用指导目录》等证明材料（如有）

（6）采购需求偏离表/商务条款偏离表；

（7）与商务资信标评分有关的其他材料（货物配置清单（不含报价））。

9.2.2技术文件

包括但不限于以下内容：

- 服务方案；提供初步的编制方案；

- 针对本项目建设的详细实施计划，包括技术方案、装备详细配置清单及所用材质等明细（品牌、产地、规格、参数），及必要的产品彩页等证明资料（随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单、产品性能说明）；

- 消耗品、易耗品价格清单、保修价格，维修配件价格，维修服务费价格；

- 生产工艺流程，质量控制措施等；

- 项目班子配备情况；

- 服务承诺；

- 包括但不限于有关进度、质量、人员到位等方面的服务承诺；（如有）

- 项目的组织实施方案，包括产品的供货、验收、安装调试方案及配送承诺等（安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等；培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等）；

- 针对本项目能提供的特色服务、增值服务说明；（如有）

- 技术服务、售后服务的内容和措施，明确售后服务承诺（范围、标准、期限、质保期外维修及零配件等费用），并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的；

- 投标机型的样本或彩页和原厂技术参数；

- 投标人认为需要提供的其它文件及资料。（如有）

9.3报价文件

- 投标函；

- 开标一览表；

- 投标报价明细表；

- 中小企业声明函；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，声明函无效。

投标人在填写声明函前，须先自查是否满足小微企业认定标准。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

- 投标人如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》；

- 投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

10．投标函

10.1 供应商应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。供应商在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1为方便采购人，供应商应针对不同的报价内容进行分项报价（每台设备均需单独报价），方便合同结算。

11.2本次报价方式为总价包干。

11.3采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权力，采购人有权根据项目需求，增加或减少相关的采购数量，相关的价格风险供应商自行考虑。

11.4本项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经供应商确认同意的除外）。

11.5其它需在报价中考虑的因素：

（1）价格单列的内容，若采购人在合同执行过程中未采用时，采购人可扣回相应费用。

（2）本项目的招标代理服务费用须由中标供应商支付给采购代理机构。

（3）对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12．投标货币

供应商用人民币报价。

13．投标保证金

本项目不作要求。

14．投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起90日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标。有限期约束的所有权力和义务均延长至新的有限期。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

▲15．投标文件的式样和签署

15.1 供应商应按照本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定装订成册的部分查找不到相关内容的，是供应商的责任。

15.2 供应商递交的纸质投标文件包括 “正本”一份、“副本”四份、电子文档U盘或光盘一份。每份文件包含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分内容，其中报价文件需单独装订成册，资格文件和商务技术文件建议合并成一册（电子文档密封在报价中，密封错误的将被拒收）。投标文件建议胶装（卡纸或铜版纸作封面，不建议硬质纸板做封面），不得出现散页、活页否则将会拒收。

其中投标文件的正本必须打印或用不褪色墨水书写，字迹须清晰易于辨认。投标文件的正本和副本有不一致的，以正本为准。标注需要签字或盖章的地方，未签字盖章的，作无效标处理。

15.3 投标文件的投标函应加盖供应商公章，并经法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中有委托代理人签字或盖章的必须同时提供法定代表人资格证明书及授权委托函（书）。法定代表人资格证明书及授权委托函格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件无效。投标文件正本中依据采购文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方须为原件。副本可复印正本内容。

15.4 除供应商对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。修改处须有供应商法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则，评标委员会将不予接受。

15.5 投标文件每册目录所示页码应该是该册唯一的页码，其唯一的页码应该与目录所示的页码相吻合。供应商应针对评标细则逐条编制响应内容并标注对应页码，否则采购人不承担因为该项错误导致找不到目录所示内容而漏评或因标书编制质量而被扣分的责任。

四、投标文件的递交

16．投标文件的密封与标志

16.1  供应商须将投标文件密封包装。报价文件必须单独密封，否则投标无效。

16.2密封处加盖供应商公章或密封章。

密封袋均应注明：

“（1）采购人名称：

采购人地址：

（2）供应商名称：

供应商地址：

（3）项目名称：

（4）项目编号：

（5）“在_ _年_ _月__日__时__分开标，此时间以前不得开封。（限资格文件、商务技术文件）  __年___月___日__第二阶段开标，此时间以前不得开封。（限报价文件）”的字样，并根据本须知前附表的规定填入开标日期和时间。

在包封外层上还应写明供应商名称与地址、邮政编码。

16.3 如果包封没有按上述规定密封并加写标志，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成的提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，并退还给供应商。

17．投标截止期

17.1 供应商应按前附表规定的日期、时间和地点递交投标文件。

17.2 采购人收到投标文件的时间不得迟于供应商须知前附表中规定的截止时间。

17.3 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在本须知第17条规定的截止期后收到的任何投标文件。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 供应商在递交投标文件后，可以在规定的投标截止时间前，以书面的形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。

19.2 供应商的修改或撤回通知，应按本须知第16条规定编制、密封、标志和递交（在外层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。修改文件同样必须在投标截止时间前送达采购人。

19.3 在投标截止期之后，供应商不得对其投标作任何修改。

19.4 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

20．无效投标的认定

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1资格审查阶段

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

20.2商务技术文件评审阶段

评审时，对投标人的技术文件、商务资信和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的或者法定代表人授权书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 未按采购文件中明确的要求签署、盖章的；

- 不响应采购文件标注“▲”条款要求的；

- 投标有效期、交货期（工期）、质保期等条款不能满足采购文件要求的；

- 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；不同投标人的投标文件相互混装的；不同投标人的招标文件购买费用从同一单位或者个人的账户转出的；

（10）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

20.3报价文件评审阶段

在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

- 投标报价超过采购文件中规定的限价金额的；

（4）投标文件中的投标函、开标一览表、投标报价明细表未按招标文件要求签字或盖章的；

（5）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（6）评标委员会认为其报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（7）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

- 五、开标与评标

21．开标

21.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

21.2 开标大会邀请所有供应商代表参加（供应商可自愿到场，非强制要求到达现场）。供应商可不派代表参加开标大会的（本项目投标文件递交允许邮寄，邮寄地址：嘉兴市秀洲区洪波路1200号万豪广场12楼1204室。杨丽莉，15068182356，（建议顺丰，寄出后把邮寄单号和单位名称发到376790573@qq.com的邮箱方便确认），须在投标截止时间前邮寄到位（若因邮寄时间不准确导致投标截止时间前无法送达的、邮寄导致密封性受损的责任由供应商自行承担）），事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

供应商如是法人代表的，只须按前款提供并出示相关证明、证件即可；如是法人代表授权一个以上代表参加投标的，应按实参加，并在相应文件上同时签署。

21.3 开标程序：

本项目按照先拆封资格文件、商务技术文件、后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

（1）开标大会由采购人或采购代理机构主持，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》（未签署或未到达现场的视为无异议）；

（2）对供应商代表或公证人员或监督人员查验采购响应文件密封情况；

（3）按供应商提交采购响应文件（即投标文件）的先后顺序当众拆封、清点采购响应文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件（含开标一览表、报价明细表等，下同）现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的资格文件、商务技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

提交的采购响应文件应当将其中的报价文件单独密封，否则如开标时发生报价泄露的，其投标无效，供应商自行承担相关责任。

（4）商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的供应商名单，采用综合评分法的，同时公布其商务和技术得分情况。

（5）拆封供应商报价文件，宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议未签署或未到达现场的视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

22．评标

22.1 评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，依法组建由奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由政府采购相关专家等组成，其中政府采购专家不得少于成员总数的三分之二。

22.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。

22.3评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第五部分“评标办法”。

22.4 评标程序

22.4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.4.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

22.4.3比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.4.4推荐中标候选供应商名单（采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一的中标候选人。多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。）。

22.4.5编写评标报告。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》，出现下列情形之一的应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2 废标后，采购人应当重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

- 六、确定中标人及授予合同

24．中标人的确定

24.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并将在发布招标公告的同一网站公告中标、成交结果，采购文件随中标结果同时公告。

24.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

24.3 在采购机构发出中标通知书前，预中标人有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消其预中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

24.4 供应商全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

24.5 如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

25．合同授予

25.1 本项目的合同将授予按本须知第24.1款所确定的中标人。

25.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选人签订合同，以此类推。推荐中标候选人均放弃中标的，依法重新组织招标或经批准按其他方式执行。

25.3采购人在授予合同时有权对招标的数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件做任何改变。

26．签订合同

26.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同，并提交履约保证金。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

26.2 中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定予以相应处罚。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿，采购人可根据25.2的原则另行选择中标人；

26.3 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

27．履约保证

27.1履约保证金在合同部分约定。履约保证金以现金支票或转账支票或电汇或银行汇票（最终由采购人确定）形式支付。

27.2 如果中标人没有按照上述第26或27.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人可将合同标授予下一个中标候选人。

28.招标代理服务费

本项目的招标代理服务费由中标人支付，详见前附表。

29.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)的规定，政府采购供应商（供应商，下同）可以依法提起质疑和投诉。

29.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.2供应商质疑

29.2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑；

（2）供应商如对可以质疑的采购文件提出质疑的，应于收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑（采购文件领取截止时间之后获取的，应于自采购文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出）；

（3）供应商如对采购过程提出质疑的，应于各采购程序环节结束之日七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。

（4）供应商如对中标或者成交结果提出质疑的，应为中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。

29.2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

29.2.3采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

30．采购结束

30.1 中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。本项目的投标文件不予退回。
第三章  采购合同

货物采购合同

| 供方： | 合同编号： |
| --- | --- |
| 采购方： 嘉兴海关综合技术服务中心 | 采购编号： |
|  | 采购项目： |
| 委托代理机构：大地工程咨询有限公司 |  |
| 合同签约地： |  |

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循平等自愿原则，经双方友好协商一致，达成以下合同条款：

- 本次采购涉及的招标文件（或采购文件）、投标文件（或响应文件）及招标（或磋商）现场供方的询标记录（或补充承诺）与本合同具有同等法律效力，如有与本合同条款有冲突部分则按有利于需方为准。

第二条 货物名称、规格、数量、价格

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见附件1供应商 《报价明细表》 | 台套 |  |  |  |
|  | 可增加 |  |  |  |  |  |
| 合 同 总 价 （人民币，含税） |  | ￥ （人民币： ） |  |  |  |  |

注：1.以上合同总价包括产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、检测、保修（保修期内的售后服务）、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。

2.可根据采购时的约定修改币种名称和（或）是否含税。

第三条 质量保证

1.质量功能标准需符合厂方提供的技术资料中所规定的质量标准和双方商定的技术指标。

2.供方保证本合同中所供应的国产商品是合同签订后或至多签订前半年内生产的，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同（型号、指标、性能等）不符，需方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供方承担。

第四条 技术性能指标

具体指标详见第一条所述之相关文件。

第五条 交货时间、地点

最晚不迟于（合同签订取得免表收到信用证）后        日历天。

货物交付地点（送货前再确认，可经双方同意后变更至校内其他地址）：

地址：

请填写详细地址

1.供方在合同签订后，按照其与使用单位事先直接联系约定，将所供商品安全运至指定地点，并负责安装调试。

2.在所供商品交付使用时，供方必须向使用方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件，并对使用单位人员进行培训。

第六条 验收

1.供方将所供商品运至交货地点并安装调试完毕后，由需方负责在 30 日历天内按验收标准进行验收。如发现质量问题，双方另行约定再次验收条件及时间。因此导致逾期的，供方按照第九条第2款约定承担逾期违约责任，双方另有约定的除外。

2.验收标准详见第一条所述之相关文件。

3.货物经需方验收合格后，货物所有权及货物毁损灭失的风险始转移给需方。

4.如货物确实内在存在质量瑕疵，即使通过了本条第1款的验收，需方仍有权在任何时间包括质保期内或质保期满后使用寿命期内提出异议，不受30日历天验收时间的限制，如果查明确实属于内在质量存在问题，供方仍应对此负责。

第七条 保证金及货款（按照采购文件中确认的付款条款填写）

1.供方应在合同签订时向采购方缴纳履约保证金。本合同履约保证金为合同总价的        %（确定采购文件时，可选10%及以下）。

- 2.需方向供方的付款计划安排如下（确定采购文件时，可修改）：

- 第一期款：合同生效、具备实施条件且财政资金下达后，支付至合同金额    %；

- 第N期款：          后，支付至合同金额    %；

特殊支付方式：

货物：合同项内所有货物

货物原产地和制造商：

运输方式、装运港和目的港：

境外公司名称：

联系人姓名:

联系人电话:

联系人Email:

- 需方付款的方式按嘉兴海关综合技术服务中心与供方签订的代理协议执行。

- 4.供方须提供增值税专用发票、验收合格报告和原产地证明等材料。因供方未按约及时提供相关材料导致需方迟延付款的，不视为需方逾期付款，供方不得因此向需方主张承担逾期付款违约责任。

5.履约保证金（如有）在货物验收合格后在无质量及服务问题的情况下由供方发起办理无息退还的手续。

第八条 质保期及售后服务承诺

详见第一条所述之相关文件。

第九条 违约处理

1.如供方提供的货物全部或部分验收不合格，需方有权解除本合同，供方应在接到需方的通知后10日历天内将不合格的货物撤出现场，并向需方支付不合格货物总价的20％作为违约金。

2.供方逾期供货，自逾期之日起，每天应向需方支付合同总价万分之五的违约金。如逾期超过30日历天，需方有权解除本合同，供方还应向需方支付合同总价百分之五的违约金。

3.需方逾期付款，自逾期之日起，每天应向供方支付欠付总价万分之五的违约金。

4.供方保证其交付的全部货物不会侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权等其他合法权利，否则，供方应承担全部法律责任。如需方因此遭受任何第三方的追索、索赔或诉讼的，则因此加诸于需方的一切责任及全部债务均由供方承担并清偿，供方并愿意赔偿需方因此受到的全部损失。

5.供方或供方人员违反本合同约定的任何义务的，应承担需方因实现权利所支付的所有费用，包括但不限于调查取证费、鉴定费、公证费、评估费、担保费、律师费、仲裁费/诉讼费、公告费、保全费、执行费、律师代理费、差旅费等。

6.供方存在违约情形的，需方有权从应付给供方的款项或供方交纳的保证金中直接扣除违约金、赔偿金等供方应付需方的全部费用。如保证金被扣减的，供方应在收到需方通知补足之日起3日内补足。

第十条 其他约定事项

1.需方负责按本合同第一条所述相应文本中的约定提供货物的存放和现场施工条件（电、水、工作时间及工具和材料的存放房间）。

2.供方应指定专人负责与需方的联络和安装现场协调事宜。

3. 供方应当对在签订、履行本合同过程中知悉或获得的所有有关需方的信息、文件、资料、数据，以及需方提供的数据等信息（即“保密信息”）予以保密，未经需方书面同意，供方不得将保密信息用于本合同以外的目的，并不得将其泄漏给任何第三方。

第十一条 争议解决

本合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，需方有权直接向供方索赔，签订必要的书面处理协议，如协商不成，双方均同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十二条 合同生效

1.本合同正文及附件共   页。

2.本合同经供方、需方、采购方签字盖章后生效。

3.本合同一式四份，供方、需方各执壹份、嘉兴海关综合技术服务中心采购中心执两份，具有同等法律效力。

第十三条 合同公示

双方同意，本合同及其附件，将根据要求进行公示。

--以下无正文，转签章页--

本页无正文，为《货物采购合同》签署页

| 采购方： （嘉兴海关综合技术服务中心） | 供方：（公章或合同章） |
| --- | --- |
| 授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| (签字） | （签字） |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

附件1

报价明细表（单价不能为0。此表系申报减免税的依据，不再作拆分。）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 供货方式 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 国内供货 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 以下无 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可增加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目采用公开招标方式采购时，以下不需要填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目采用竞争性磋商、单一来源谈判等方式采购，表中报价为初次报价时的明细清单，实际按最终报价进行相应折扣处理。另，供应商承诺免费赠送的货物如下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 赠品无单价 | 赠品无单价 |
| 2 | 以下无 |  |  |  |  | 赠品无单价 | 赠品无单价 |
| 可增加 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四章  采购需求

一、项目概况

根据嘉兴海关实验室建设规划要求，嘉兴海关综合技术服务中心2025年实验室仪器设备更新项目（四）（重新招标）计划采购设备1台（套），总投资30万元，本项目为口岸进出口商品（食品、涂料、肥料、玩具）中有害物质监管、卫生检疫等工作的阵地，是口岸进出口商品检验监管和公共卫生服务不可缺少的一部分，可防止有害物质不合格的食品、涂料进入国内市场以及对出入境人员实施健康体检是加强传染源管理、防止检疫传染病跨境传播的起到重要作用，能有效促进嘉兴海关更好履行守国门，促发展神圣使命。

二、技术指标要求：

带“▲”的是重要指标，必须满足，如不满足则为无效响应。带“★”的是关键指标。其他未标注符号的条款为一般技术参数。佐证材料，包括但不限于各类官方正式发布的资料，如：宣传册、数据表、用户手册、技术手册等（具体以需求表中要求为准）,未提供佐证材料的，评标委员会可以认定为负偏离。

1.采购清单

| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 分项预算价（万元） | 合计预算价（万元） | 简要技术描述或基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉兴海关综合技术服务中心2025年实验室仪器设备更新项目（四）（重新招标） | 化学发光仪（核心产品） | 1 | 台套 | 30 | 30 | 详见采购需求及采购文件 |

2.设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 包含内容名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学发光仪（核心产品） | 化学发光仪 | 1台 |
| 2 |  | 反应杯（中） | 1个 |
| 3 |  | 试剂盒总装组件 | 1套 |
| 4 |  | 螺钉包 | 4套 |
| 5 |  | 管路接头包 | 1套 |
| 6 |  | 通针毛刷 | 3个 |
| 7 |  | 二维影像扫描枪 | 1个 |
| 8 |  | 十字螺丝刀 | 1把 |
| 9 |  | 卡箍 | 1个 |
| 10 |  | 过滤器10 | 1个 |
| 11 |  | 配套用工作站系统1套（I5 7处理器，16G内存，Win11 64位操作系统，500G以上固态硬盘，24寸以上显示器, 含正版操作系统与仪器软件能兼容，及配套工作相关输出设备（双面输出）） | 1套 |
| 12 |  | 不间断UPS：大于3KV，持续一小时以上 | 1台 |

2.1详细技术指标要求

| 序号 | 设备名称 | 指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学发光仪（核心产品） | 1、技术参数要求 ▲1.1、为保障性能和结果，仪器配套试剂（甲状腺功能，肿瘤标志物，性激素） ； ★1.2、检测原理：非酶参与的吖啶酯化学发光技术； ▲1.3、检测速度：单模块≥600测试/小时，可支持拓展≥3个模块； 1.4、单模块在机冷藏试剂位≥40个，支持不停机更换试剂及耗材； 1.5、仪器首个出结果时间：最快≤12分钟； 1.6、单模块可一次性装载≥3000个反应杯，支持随时倾倒式批量装载，反应杯不足报警提醒功能； 1.7、采用钢针吸取样本，无需一次性Tip头耗材，且携带污染率≤0.1PPM ； 1.8、仪器配套外接纯水机，支持浓缩清洗液自动在机稀释，支持所有耗材在线装载； 1.9、试剂盒内含配套校准品，无需额外购买，满足溯源要求； 1.10、设备规格尺寸：单个免疫分析仪主机模块长度≤1130mm，宽度≤1050mm； ★1.11、甲胎蛋白未稀释最高线性范围≥2000.00 ng/mL； 1.12、HOOK效应：样本中促甲状腺激素的浓度≤1000 μIU/mL 时，不会产生 HOOK 效应； 1.13、癌胚抗原最低检测限≤0.20 ng/mL。 |

三、服务要求，商务要求

1．交货期：正式签订合同后45个日历天内完成交货。如出现未能按时供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

2、质保期：化学发光仪验收合格后质保期3年。在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，能够及时地为采购人提供备品备件。需要计量的设备，安装一个月内由中标人联系具备资质的机构计量进行计量并出具有效的计量校准报告，计量费用由中标方承担采购人不另行支付。

3、质量保证和售后服务承诺：

3.1中标供应商应提供质量保证和售后服务承诺书：在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购人。

3.2、中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、检测、保修（保修期内的售后服务）、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。

3.3、安装、调试：货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“▲”的项目必须符合其性能。

3.4、验收：（1）如需要，中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。（3）中标供应商应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（4）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。（5）采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购人有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到投标文件偏离表中响应情况不一致时，采购人有权上报上级主管部门，有权拒收，不予付款。采购人有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，采购人将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。

3.5、响应故障处理：中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

3.6、现场培训：制造商应以2人次培训班及现场培训形式对操作人员进行仪器基本操作和维护知识进行免费的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如有采购人有因人员流动，需要进行培训，制造商应对采购人新增实验人员进行免费现场培训。

3.7集中培训：中标人免费提供采购人至少2名技术人员到厂家指定地点进行相同设备专项技能培训，培训时间原则上不少于3日历天。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、付款条件：

采购人向中标人的付款计划安排如下

(1)第一期款：合同生效15日内且收到供应商相关发票后，支付合同金额的40%；

(2)第二期款：设备到货并安装调试、且验收合格后，支付合同金额的60 %；

注：除招标文件中所明确的技术参数外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加响应，同时在需求偏离表中作出详细对比说明。

# 第五章  评标办法

- 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

- 二、评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，依法组建由奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由政府采购相关专家等组成，其中政府采购专家不得少于成员总数的三分之二。

- 三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

- 四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．投标文件的初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。

依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格条件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。

详细评标之前，评委会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

4．澄清有关问题。

评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个供应商都做澄清要求。接到评委会澄清要求的供应商应派人安评委会通知的时间和地点作出书面澄清，书面澄清的内容必须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标价格和实质性的内容不得做任何更改。

供应商接到评委会或评标委员会授权的评标工作人员的澄清要求或通知的电话后,请尽快赶到通知的指定地点接受澄清或通过邮件形式进行澄清,如未能在30分钟之内达到指定地点的或邮件澄清的（澄清内容需由法定代表人或其授权代表签字），视同该供应商自动放弃对投标文件的澄清,评标委员会对此所作的评标结果,其风险由供应商自行承担。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会认为投标人的报价明显其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明（不少于30分钟），必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

5．比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对初审检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照评标细则进行打分。

6．推荐中标候选人。评标委员会根据评审后的得分由高至低顺序排列，推荐综合排名第一的为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

7．完成评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买采购文件的供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

- 五、评标细则及标准

1.商务资信技术部分（70分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 | 评审类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信分（8分） |  |  |  |
| 资信情况8分 | 3 | 【客观分】评委对采购清单中的产品（指核心产品）提供相同型号产品自2022年9月1日起（以合同签定时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得0.5分，最高3分。 注：供应商须提供该业绩项目的采购合同文本复印件并加盖公章（合同中需明确反应评审内容：如时间、设备名称、型号等得分项内容）。 投标产品（指核心产品）提供相同型号产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 | 客观分 |
|  | 3 | 【客观分】评委对供应商或所投产品制造商（指核心产品）具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证且在有效期内的得每个得1分。本项最高得3分。（有效证明材料为认证证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询的截图，两者缺一不可，否则不得分，加盖公章） | 客观分 |
|  | 2 | 质保期满足采购文件要求的，免费每延长1年加1分（含软硬件），最多加2分（含多台设备的则每台设备均需按评分点延长，若仅延长一台设备的或某一设备延长时间不符合得分点的则该项均不得分）（延长时间不足1年的不计入加分，以承诺形式提供（承诺格式自拟），承诺内容将作为合同内容的一部分） | 客观分 |
| 技术分（62分） |  |  |  |
| 产品的响应程度（29.5分） | 7 | 对应于采购文件第四章“采购需求”中“详细技术指标要求”中“技术参数要求”的符合度，每一条带“★”条款不满足采购文件要求扣3.5分，扣完为止。（投标人未如实填写偏离表，采购人有权上报上级主管部门，验收时有权拒收，不予付款（指标参数中黑体字部分佐证材料需提供相应材料或承诺，详见指标参数中要求，未按要求提供的视为负偏离）） | 客观分 |
|  | 22.5 | 对应于采购文件第四章“采购需求”中“详细技术指标要求”中“技术参数要求”的符合度，每一条未带“★”条款不满足采购文件要求扣2.5分，扣完为止。（投标人未如实填写偏离表，采购人有权上报上级主管部门，验收时有权拒收，不予付款（指标参数中黑体字部分佐证材料需提供相应材料或承诺，详见指标参数中要求，未按要求提供的视为负偏离）） | 客观分 |
| 产品总体性能及质量水平（5.0分） | 5.0 | 投标设备的总体技术性能及质量水平，包括设备性能先进程度、设备的特点、设备的质量水平、设备的操作说明；使用效果等。分值（5.0、4.5、4.0、3.5、3.0、2.5、2.0、1.5、1.0、0.5、0）。 评审依据/证明材料：产品总体性能及质量水平的详细描述。 | 主观分 |
| 产品的可操作性和可维护性（5.0分） | 5.0 | 投标设备的可操作性和可维护性：投标设备的稳定性，可操作性，维护简便程度等。分值（5.0、4.5、4.0、3.5、3.0、2.5、2.0、1.5、1.0、0.5、0）。 评审依据/证明材料：产品的可操作性和可维护性的相关描述（可包含在产品总体性能及配置的描述中）。 | 主观分 |
| 供货、安装、调试计划（5.0分） | 5.0 | 投标人拟定的供货、安装、调试计划科学、合理，技术力量充足。分值（5.0、4.5、4.0、3.5、3.0、2.5、2.0、1.5、1.0、0.5、0）。 评审依据/证明材料：供货、安装、调试计划。 | 主观分 |
| 培训方案（5.0分） | 5.0 | 投标人拟定的培训方案（包括培训内容、课时、培训工程师资质能力）分值（5.0、4.5、4.0、3.5、3.0、2.5、2.0、1.5、1.0、0.5、0）。 评审依据/证明材料：培训方案。 | 主观分 |
| 售后服务（12.5分） | 4.5 | 售后服务方案。包括但不限于满足服务响应时间的实施措施、故障解决方案、服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况。分值（4.5、4.0、3.5、3.0、2.5、2.0、1.5、1.0、0.5、0）。 评审依据/证明材料：售后服务方案。 | 主观分 |
|  | 4.0 | 售后服务机构技术服务人员情况。分值（4.0、3.5、3.0、2.5、2.0、1.5、1.0、0.5、0）。 评审依据/证明材料：技术服务人员姓名、工作经验、资质证书。 | 主观分 |
|  | 4.0 | 投标人提供的备品备件情况，包括主要零部件及易耗件清单（规格、型号、价格）、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。分值（4.0、3.5、3.0、2.5、2.0、1.5、1.0、0.5、0）。 评审依据/证明材料：备品备件清单说明及质保期满后的服务内容。 | 主观分 |

2.报价部分（满分30分）适用于各供应商的投标报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的商务报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100

关于价格分计算的说明：

价格抵扣政策见前附表（如有）。

备注：

技术资信部分由评标委员会详细评议后，每人一份评分表，进行独自评分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。供应商技术资信部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值；

价格部分由评标委员会详细评议后，按评分细则进行统一评分。

技术资信评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。

供应商的最终总得分为技术资信及报价部分得分的总和。

单个设备投标报价超过预算价的作无效标处理。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

# 第六章  投标文件格式

说明：

1．投标文件由供应商根据照采购文件要求参照附件格式编制。

2．供应商根据实际情况，格式的字体、编排，表格的内容可以做适当调整。

3．采购文件中没有参考格式的，供应商自行编制。

- 6.1投标文件封面

项目名称:______________

投标文件

- （资格文件/商务技术文件/报价文件）

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

___ 年   月   日

6.2                               承诺函

嘉兴海关综合技术服务中心：

本公司（公司名称）参加嘉兴海关综合技术服务中心2025年实验室仪器设备更新项目（四）（重新招标）投标活动，现承诺如下：

    （一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。



  投标人名称：（盖章）

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

投标日期： 年 月 日

6.3未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站截图）。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

- 6.4本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品），请提供承诺所投产品均为国产设备的承诺函（格式自拟）

- 6.5评分索引

| - 序号 | - 评审内容 | - 招标文件要求 | - 投标文件响应内容 | - 自评分 | - 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - ..... |  |  |  |  |  |

- 6.6法定代表人身份证明

供应商名称：______________________________.

单位性质：_________________________________.

地址：_____________________________________.

成立时间：_________________________________.

经营期限：_________________________________.

姓名：_______性别：______年龄：_____职务：______

系_____________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：_______________（盖单位章）

_________年_________月_______日

法定代表人有效、清晰身份证复印件或扫描件 粘贴或扫描处

- 6.7法定代表人授权书

法定代表人授权委托书

（采购人）：

（供应商名称）法定代表人            授权我单位（职务或职称）               （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理                  招标采购项目投标活动的一切事宜。该授权代理人作出的所有承诺说明，我单位均予于认可并承担全部责任。

特此授权。有效期同投标有效期。

投标人名称：                           （盖单位章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字签字或盖章）

年       月       日

授权代理人有效、清晰身份证复印件或扫描件 粘贴或扫描处

6.8廉政承诺书格式：

- 廉政承诺书

致：（招标采购单位名称）

我单位响应项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规的要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报政府采购监督管理部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

投标人名称：（盖章）

年  月  日

6.9投标人曾承担过的类似项目业绩情况：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 规格型号 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

日期：    年  月  日

- 6.10采购需求偏离表

采购需求偏离表

采 购 人：嘉兴海关综合技术服务中心

项目名称：嘉兴海关综合技术服务中心2025年实验室仪器设备更新项目（四）（重新招标）

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标规格参数 | 是否偏离 （请填写正偏离/负偏离/符合并提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术要求（指标参数中佐证材料需提供相应材料或承诺，详见指标参数中要求，未按要求提供相应材料或承诺的视为负偏离） |  |  |  |
| ..... |  |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

说明：1.逐项按照采购文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对投标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；

3.不提供本表或投标规格参数填写不完整的视为完全响应招标文件要求；

4.未如实填写或提供虚假材料的视为负偏离，自行承担风险，投标人需对上述偏离真实情况负责，不得虚假应标，验收时无法体现响应情况的视为虚假应标，采购人有权上报上级主管部门，有权拒收，不予付款。

5.多台设备的交货期、质保期不同的需注明每台设备的交货期、质保期。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

日期：    年  月  日

- 6.11与商务资信标评分有关的其他材料

- (1)供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 执业资格人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照等合格证明材料等材料的复印件并加盖投标单位公章。

- 投标人认为需要提供的其他资料（货物配置清单（不含报价）等内容）

| 序号 | 所投产品名称 | 规格型号、产地 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

- 6.12投标函

投标函

致：（采购人）

根据采购人为（项目名称）项目招标采购服务的投标  (项目编号） ，供应商  (供应商名称、地址） 提交下述文件正本一份及副本四份，电子文档一份：

- 投标函

- 开标一览表

- 报价明细表

- 中小企业声明函（如有）

据此，供应商同意如下内容：

1、所附投标价格表中规定的投标总价为  详见开标一览表（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、供应商将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审解读全部采购文件，（包括第编号、补遗书）（如有）。

4、遵从本投标有效期为       日历天。

5、我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联关系，我方不是贵方的附属机构。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方承诺：我方不得将本次招标或合同的有关资料向第三方透露。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                 邮编

传真                                 电话

电子邮箱

投标人名称：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年       月       日

- 6.13  开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

| 采购内容 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 制造商名称和产地 | 单价（元/台套） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学发光仪 |  | 1 | 台套 |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：1、“报价方式”以一次报清，完成本项目清单及技术规范所需的所有费用必须包含在投标总价中。

- 开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

供应商名称：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年       月       日

- 6.13-1 报价明细表（一台套设备填一张报价明细表）

设备名称：

| 序号 | 设备材料名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 配置 | 产地 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机价格（主设备裸机） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主机外的辅助硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.各供应商应根据报价内容对报价明细表进行充分分析报价，并提供相应的报价分析表，相应的报价表格应符合规范规定格式及填写规定。

2.上表合计金额需与开标一览表中对应设备的小计金额一致。

3.投标报价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、检测、保修（保修期内的售后服务）、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。

4.表格可扩展。

供应商名称：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年       月       日

6.14中小企业声明函

中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为  	 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	  万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

6.15投标人为监狱企业的证明文件（如有）

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人为监狱企业的证明文件（如有）

6.16

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加嘉兴海关综合技术服务中心      活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由供应商承担。

6.17中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

- 大地工程咨询有限公司：

- 本单位在此承诺：如在本项目中标，在领取中标通知书之后5个工作日内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。如逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向嘉兴仲裁委员会对中标供应商提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由我单位承担。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

名称：大地工程咨询有限公司嘉兴分公司

开户行及账号：浙江禾城农村商业银行股份有限公司南湖支行, 201000264569242